附件：调研清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | - 用途及配置（初步需求，仅用于市场调研） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 | 3套 | - 用于织物、器械等高温高压消毒灭菌， - 灭菌有效容积≥700L； - 其中一台具备朊毒体灭菌功能； - 配置脉动真空压力蒸汽灭菌器生物阅读器1台、蛋白残留监测阅读器1台、医用封口机2台、绝缘监测仪1台（如第三方产品请注明品牌型号注册证及相关耗材价格）。 |
| 2 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 2套 | - 用于不能高压高温手术器械和物品、软镜器械的低温灭菌； - 配置过氧化氢低温等离子体灭菌器生物阅读器1台（如第三方产品请注明品牌型号注册证及相关耗材价格）。 |
| 3 | 医用全自动清洗消毒机 | 2套 | - 具备预洗、主洗、消毒、漂洗、上油、干燥等功能； - 单腔体。 |
| 4 | 超声清洗机 | 1套 | - 1、用于对各类器械进行超声清洗。 |
| 5 | 大型清洗机 | 1套 | - 用于各种收发车辆、器械盒、大型容器等清洗； - 具备全自动清洗、漂洗、消毒、干燥功能。 |
| 6 | 长龙清洗机 | 1套 | - 用于大批量器械集中清洗，采用多腔设计； - 具备全自动清洗、漂洗、消毒、干燥功能。 |
| 7 | 全自动真空清洗消毒器 | 1套 | - 具备清洗、真空脉动清洗、消毒等功能。 |
| 8 | 医用快速干燥柜 | 2套 | - 1、用于器械和物品干燥，包括手术器械、麻醉呼吸管道、湿化瓶、各类腔镜和常规器械等。 |
| 9 | 医用真空干燥柜 | 1套 | - 用于器械和物品干燥，包括手术器械、麻醉呼吸管道、湿化瓶、各类腔镜和常规器械等； - 采用脉动真空干燥原理。 |
| 10 | 软镜清洗工作站（亚克力） | 1套 | - 用于消化内镜、支气管镜等软式内镜清洗消毒； - 具备测漏、自动注水、自动注酶、自动注气、自动计时功能等； - 末洗槽具备自身消毒功能，末洗槽用水要求细菌总数≤10CFU/100ml、内毒素≤0.25EU/ml； - 配置初洗槽1个、酶洗槽1个、漂洗槽1个、消毒槽1个、末洗槽1个、干燥台1个、304不锈钢高压水枪、304不锈钢高压气枪、医用无油空气压缩机等。 |
| 11 | 硬镜清洗工作站（不锈钢） | 1套 | - 用于腹腔镜、关节镜、宫腔镜、精密手术器械等清洗； - 采用304不锈钢材质； - 具备测漏、自动注水、自动注酶、自动注气、自动计时功能等； - 配置初洗槽1个、酶洗槽1个、超声清洗槽1个、消毒槽1个、末洗槽1个、304不锈钢高压水枪、304不锈钢高压气枪、医用无油空气压缩机等。 |
| 12 | 软式内镜清洗机 | 1套 | - 用于消化内镜、支气管镜等软式内镜清洗消毒； - 具备测漏、冲洗、酶洗、漂洗、消毒、末洗、干燥全过程； - 采用过氧乙酸或邻苯二甲醛消毒； - 可清洗≥2条内镜。 |
| 13 | 多功能清洗工作站 | 1套 | - 用于污染器械清洗； - 整体采用304不锈钢材质，池深≥250mm； - 配置冷热水管，配置预洗槽1个、酶洗槽1个、漂洗槽1个、304不锈钢高压水枪（含螺旋喷嘴）等； |
| 14 | 环氧乙烷灭菌器 | 1套 | - 用于对不耐高温高压蒸汽灭菌的医疗器械和物品进行低温灭菌。 - 配置解析器、漏气监测、环氧乙烷灭菌器生物阅读器1台（如第三方产品请注明品牌型号注册证及相关耗材价格）。 |
| 15 | 煮沸消毒机 | 1套 | - 用于手术器械、管路等物品朱非消毒； - 温度可调、时间可调； - 有效容积≥100L。 |
| 16 | 纯水机（含软水） | 1套 | - 用于供应室用水； - 25℃环境下电导率≤15μS/cm，产水量≥6000L/h； - 主机可实时监控并显示电导率、流量、水位等参数； - 配置纯水机、水泵2套（1用1备）、压力包、水箱、初滤、活性炭罐、树脂罐（盐桶）、次滤、反渗透膜等。 |
| 17 | 信息吊塔 | 6套 | - 用于供应室，符合消毒供应中心洁净管理要求； - 吊塔主体配置电源4个、网口2个、USB口4个； - 配置2套扫描枪支架； - 配置2套40cm+40cm双关节支臂，用于安装一体机； - 配置吊架，用于放置≥2台条码打印机。 |